货物清单及技术要求

救护车2辆

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车基本要求 |  |
| 1.1 | 适用要求 | 投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，基础车型满足操控性能好、动力强等要求，适合院前急救的需要。 |
| 1.2 | 基本要求 |  |
| 1.2.1 | 车辆要求 | 投标车型应入选国家工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录，投标车型应获得3C认证 |
| 1.2.2 | 售后服务 | 为了保证售后服务质量，投标人应提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书 |
| 2 | 车辆技术要求 |  |
| 2.1 | 主要参数 |  |
| 2.1.1 | 外形尺寸 | 长5995±10mm;宽2060±10mm；高2930±10mm |
| 2.1.2 | 医疗舱尺度 | 长*宽*高≥3200*1700*1800 |
| 2.1.3 | 轴距 | ≥3750mm |
| 2.1.4 | 最高时速 | ≥160km/h |
| 2.1.5 | 整备质量 | 3080±10kg |
| 2.1.6 | 总质量 | ≥4100kg |
| 2.1.7 | 变速器 | 手动挡 |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量 | ≥2296ml |
| 2.2.2 | 燃油 | 柴油 |
| 2.2.3 | 额定功率 | ≥125kw |
| 2.2.4 | 排放标准 | 尾气排放符合国Ⅵ标准。 |
| 2.2.5 | 油箱容量 | ≥80L |
| 2.3 | 空调系统 | 原车冷暖空调。 |
| 2.4 | 其他配置 |  |
| 2.4.1 | 安全气囊 | 主驾驶座应配有安全气囊。 |
| 2.4.2 | 踏板 | 医疗舱右侧侧拉门处应原厂电动踏板。 |
| 2.4.3 | 侧拉门 | 医疗舱右侧侧拉门应为大开度侧拉门。 |
| 2.4.4 | 车窗 | 医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式玻璃窗。 |
| 2.4.5 | 倒车雷达及倒车影像 | 应配备原厂尾部倒车雷达、倒车影像功能。 |
| 3 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 外观 | 1.车辆外观根据最终采购人统一标准设计； 2.所有标识采用反光贴； |
| 3.2 | 车身内饰 |  |
| 3.2.1 | 防火性能 | 车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.2.2 | 材料工艺 | 药品器械柜、中隔墙、氧气瓶柜、柜式座椅、集成内顶应全部采用PVC板材制作。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑。 |
| 3.2.3 | 安装要求 | 医疗舱内饰安装应与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并应形成良好的密封性和保温性。 |
| 3.3 | 监护型救护舱 |  |
| ▲3.3.1 | 地板 | 医疗舱地板采用耐酸、碱及防火、防滑、防静电、环保地板革；地板革禁用物质铅、汞、镉、六价铬等应符合 GB/T 30512-2014汽车禁用物质要求；（投标时需提供第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS。 |
| 3.3.2 | 中隔墙 | 驾驶室与医疗舱安装高分子材料异型中隔断墙, 分开前后车厢。中隔断墙 上安装透明推拉窗,便于前后观察。 |
| 3.3.3 | 操作平台 | 医疗舱内所有医用柜体均采用新型环保材料，具有高强度、 无异味、防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、抗老化、 无毒、安全性强等特点。 |
| 3.3.4 | 辅料柜 | 应位于医疗舱顶部左侧，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料。 |
| 3.3.6 | 前部操作柜 | 操作柜应位于医疗舱前部，可放置急救箱等其他医疗用品。 |
| 3.3.7 | 器械平台 | 应位于左侧中部，应按照采购人提供的设备及安装要求放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.3.8 | 护士椅 | 护士椅应位于担架前部，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |
| 3.3.9 | 医生椅 | 应位于医疗舱担架头部右侧，医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，便于冲洗消毒。 |
| 3.3.10 | 柜式座椅 | 应位于医疗舱右侧，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱。座垫、靠背应采用皮质制作，便于冲洗消毒。 |
| 3.3.11 | 氧气瓶柜 | 氧气瓶柜位于医疗舱左侧后部，操作方便，固定可靠。柜内可放置2个10升氧气瓶。 |
| 3.3.12 | 集成内顶 | 集成内顶根据实际操作要求内顶应集成照明、杀菌、输液、安全扶手等功能。 |
| 3.3.13 | 污物桶 | 在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |
| 3.3.14 | 安全扶手 | 尾门上车处及顶部应安装相应的安全扶手。 |
| 3.4 | 电控系统 |  |
| 3.4.1 | 控制电路 | 需采用集成电路控制系统，翘板开关。 |
| 3.4.2 | 逆变器 | 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于1000W纯正弦波电源。 |
| 3.4.3 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源，能够可供所有车载医疗设备同时使用，并在适当的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只。 |
| 3.4.4 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| ▲3.4.5 | 线缆 | 使用的线缆禁用物质铅、汞、镉、六价铬等符合 GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求；线缆的阻燃测试需符合标准 UL94 及以上；（投标时需提供第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS 检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章） |
| 3.4.6 | 线束 | 医疗舱电路部分需使用汽车专用电线束。端子与电线连接、橡胶件防水性能、耐振动性能、耐盐雾性能符合《汽车电线束技术条件》（QC/T 29106-2014）相关要求。（投标时需提供第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS 检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章） |
| 3.5 | 警示系统 | 驾驶室控制。 |
| 3.5.1 | 警灯 | 车顶前部安装蓝色警灯透光良好，穿透能力强、100W车外扩音器内置于报警器，带有喊话功能，符合中国救护车国标音调。车身两侧安装蓝白色爆闪灯各3个、车身尾部安装蓝色爆闪灯2个； |
| 3.5.2 | 警报器 | 分体式控制手柄设计，多档调节，驾驶室控制，并符合国家标准GB8108-2014要求。 |
| 3.6 | 供氧系统 |  |
| 3.6.1 | 氧气管道 | 氧气主连接管道应隐藏于内饰与车身之间， 氧气阀与管道连接应采用三通快速连接，确保安全性及便捷性。 |
| 3.6.2 | 氧气瓶 | ≥10升钢制氧气瓶两只（带固定装置） |
| 3.6.3 | 湿化瓶 | 即插即用湿化瓶。 |
| 3.7 | 换气系统 | 应采用低噪音换气装置，车厢内换气次数大于20次/小时。 |
| 3.8 | 杀菌系统 |  |
| 3.8.1 | 紫外线消毒 | 紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达7m3 ，并具有延时启动功能。 |
| 3.9 | 照明系统 |  |
| 3.9.1 | 工作灯 | 医疗舱内LED光带，光线应均匀、柔和，应考虑病人直视的舒适性。也可根据实际情况调节亮度。 |
| 3.9.2 | 专用射灯 | 医疗舱内应配有专用射灯，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.9.3 | 后射灯 | 应采用LED后射灯。 |
| 3.9.4 | 夜间外部照明系统 | 救护车应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |
| 3.10 | 输液固定系统 | 在担架车上方要求安装垂直式输液架以及输液泵固定支架。 |
| 3.11 | 担架系统 |  |
| 3.11.1 | 上车担架 | 在医疗舱中间位置安装自动上车担架一套,可手动水平调节担架高度，便于病人上下救护车,担架可前、后角度调节，便于患者舒适体位，配置前固定器、后固定器、安全带、后轮可调节轮锁。 |
| 3.11.2 | 铲式担架 | 采用铝合金材料制作，置于担架舱内 |
| ▲3.11.3 | 专用破窗逃生器 | 配置1个带报警功能的破窗逃生器； （1）.破窗逃生器表面应平整、光洁，不应有明显的损伤、划痕等不良现象；破窗逃生器可触及的任何构件都不应有可能使人致伤的尖锐突起物，如尖角、锐边等；破窗逃生器表面镀层应无锈蚀、锈斑、污迹等现象；破窗逃生器表面应采用红色； （2）.破窗逃生器应设有保险盖，防止误击发；破窗逃生器应设有报警装置，打开保险盖后，报警装置应发出声音报警； （3）.破窗逃生器冲击头直径应不小于4mm；破窗逃生器冲击头伸出位移量应不小于4mm； （4）.安装后的破窗逃生器应牢固可靠。垂直于安装面施加200N静拉力，保持lmin，不应脱落。平行于安装面施加20ON静拉力，保持lmin，不应脱落； （5）.为保障产品质量需提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，以上（1）-（4）条参数需逐条在检测报告中体现。 |